## 设备
2024年度拟采购医疗设备清单公示暨调研公告
备注：以下是年度计划需求详细部分，无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，性能要求仅为参考，不仅限于以下功能。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
编号 | 设备名称 | 数量 | 类型 | 用途及需求 | 备注
1 | 超脉冲二氧化碳点阵激光 | 1 | 设备 | 1、用途：可用于治疗各类增生性瘢痕、凹陷性瘢痕、手术术后瘢痕、毛孔粗大等适应症。2、性能要求参考：（1）波长可达10600nm，（2）能量输出模式:具备超脉冲模式和连续脉冲模式，（3）光斑密度可调节，范围5%-95%，（4）单脉冲治疗深度可达3.5mm，（5）具有非顺序的光斑扫描模式，（6）光斑大小多种图形可选，（7）作用方式:通过表皮气化的即刻紧肤作用和刺激真皮乳头层胶原新生的长期作用效果。
2 | 皮秒激光治疗系统 | 1 | 设备 | 1、用途：用于色素性疾病激光治疗。2、性能要求参考：（1）激光介质固体宝石激光，（2）激光波长约500-1064nm，（3）皮秒级脉宽，（4）脉宽范围约375-750ps，（5）脉沖能量约165-400mJ，（6）定焦与变焦模式，手具光斑可调大小范围，（7）单脉沖，（8）可连续输出激光，强度可以调节，有明显指示光。
3 | 射频治疗仪 | 1 | 设备 | 1、用途：改善面部皱纹、颈部皱纹、妊娠纹、毛孔粗大、瘢痕等问题。2、性能要求参考：（1）输出频率约40MHz±5%范围内的高频电磁波，（2）手具可定点治疗，单次治疗范围可达10mm±5mm，像束点间距1mm±1mm。
4 | 面部图像拍照系统 | 1 | 设备 | 1、用途：研究和记录皮肤微观结构和皱纹，三定量测量皮肤粗糙度、皱纹和结节的形成。2、性能要求参考：（1）图像分辨率：≥4500万像素，（2）图像输出文件类型包含JPEG等 ，（3）每个位置拍摄图像数量：≧5张，每个位置拍摄图像时间5s±5s，（4）系统配置Windows10/11专业版系统，（5）处理器为I7/四核或更高处理器
5 | 多功能皮肤检测仪（需配套耗材） | 2 | 设备/耗材 | 1、用途：检测皮肤弹性、水份、油分、酸碱度、面部色素和血红素。2、性能要求参考：能够精确测试皮肤油脂、水分、水分流失、皮肤弹性、黑色素和红色素等，配置相关探头。 | 需配套耗材，耗材资料一并提交。
6 | 面部图像3D分析仪 | 1 | 设备 | 1、用途：能够分析皱纹、质地、皮肤颜色、发红和色斑的仪器，可用于医学研究应用、功效测试、皮肤研究，配方研发等。2、性能要求参考：（1）照明：≥24个 LED ，≥7个颜色频道 (从红色到蓝色，覆盖整个可见光谱)，偏振光，（2）视野：（55±5）mm*（55±5）mm，（3）分辨率水平: 0.1mm， 垂直:0.01mm，（4）精确度：±5%
7 | 头皮水分测试仪 | 1 | 设备 | 1、用途：测试的是头皮角质层的水分含量。2、性能要求参考：（1）测试原理：阻抗法测试头皮水分，（2）测试结果单位microSiemens 微西门子，（3）具有自动模式，达到预设置的测试次数后自动停止，（4）具有连续测量模式，测量自动运行实时显示测试曲线，（5）数据能够被保存并输出到 Excel等常见文件中。
8 | 医用吸烟机 | 1 | 设备 | 1、用途：主要用于激光治疗皮肤后产生的烟雾、皮屑等吸附。2、性能要求参考：（1）噪音低于65分贝；（2）控制方式：连续控制；（3）抽吸效果强，净化能力强。
9 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 设备 | 1、用途：主要用于各类病毒疣、赘生物等皮损治疗。2、性能要求参考：（1）激光波长：10600nm；（2）光斑直径：≤0.1mm；（3）具备连续输出、单脉冲、重复脉冲、超脉冲功能模式；（5）瞄准光:红色半导体激光。
10 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1 | 设备 | 1、用途：主要用于各类神经性皮炎、淀粉样病变等肥厚性皮损的治疗。2、性能要求参考：（1）激光波长约10600nm；（2）光斑直径≤0.3mm；（3）最小脉冲宽度达30us；（4）具备点阵和脉冲两种功能模式；（5）治疗密度、图形及尺寸、治疗深度可调。
11 | 半导体激光治疗仪（生发仪） | 1 | 设备 | 1、用途：主要用于脱发患者的低能量激光治疗，适用于头部照射，促进毛发生长。2、性能要求参考：（1）由主机、电源线组成；（2）输出光路：≥468个激光头；（3）激光安全级别达3R类；（4）激光波长为655nm±10nm；（5）单次治疗时间5±1min~100±1min可调。
12 | 半导体激光治疗仪（生发帽） | 4 | 设备 | 1、用途：主要用于脱发患者的低能量激光治疗。2、性能要求参考：（1）头盔式，配有充电器；（2）输出光路：≥380个激光头；（3）波长：激光波长为655±10nm；（4）输出功率：≤5mW；（5）单次治疗时间：10-15分钟。
13 | 短波理疗仪 | 1 | 设备 | 1、用途：用于治疗敏感性皮肤、敏感修复。2、性能要求参考：（1）晶体治疗头，内置回路，接触皮肤非金属电极。（2）输出工作频率27MHz士2.7 MHz。
14 | 皮肤磨削机 | 2 | 设备 | 1、用途：痤疮、瘢痕表面不平整，影响美观，磨削机清除表皮疤痕、改善角质层。2、性能要求参考：（1）具备真空负压功能；（2）转速可调，最高转速可达30000转/分钟；（3）具备温度报警；（4）噪声＜70dB(A)
15 | 和合治疗仪 | 1 | 设备 | 1、用途：关节型银屑病患者的关节疼痛照射。2、性能要求参考：（1）红外发热管最高温度范围：250℃~450℃。（2）红外线波长范围约2.3μm~13.5μm。（3）柱阵波频率约3×106Hz~6×109Hz。 （4）可设置治疗时间。（5）可设置温度档位。
16 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 设备 | 1、用途：用于DNA或RNA的分离及纯化。2、性能要求参考：（1）方法学:磁珠法；（2）处理能力:一次性完成，可完成不少于30个样本的提取，能同时提取DNA和RNA；（3）操控方式:触摸屏操作；（4）程序管理:仪器内置多组实验程序，且可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作；（5）处理速度:1小时内能完成一批次操作；（7）具有防污染功能；（8）吸磁能力强。
17 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 设备 | 1、用途：用于进行淋球菌培养、细菌培养等微生物培养项目。2、性能要求参考：（1）CO2控制范围：0%-10%，±0.1%；（2）温度控制范围：RT-55℃；（3）内置增湿盘。（4）二氧化碳、温度、水位报警。
19 | 正置显微镜 | 1 | 设备 | 1、用途：显微镜作为医疗诊断的必备工具，通过显微镜观察标本，作出诊断并发表报告。2、性能要求参考：（1）设备类型：研究级正置生物显微镜，具有多种观察方式；（2）光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm；（3）调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米；（4）观察镜筒：宽视野（视野数≥22mm）：宽视场三目观察筒，倾角30度；宽视场人机工程学双目观察筒，倾角0～25度；超宽视野（视野数≥26.5mm）：超宽视场三目观察筒，倾角24度；（5）照明装置：智能专业照明器，LED光源，转换不同倍率物镜时光强自动控制；（6）目镜：10X；（7）聚光镜：宽长聚光镜，NA.≥0.9；（8）物镜：10X、20X、40X、100X；（9）转换器：可交换的5孔/6孔转换器纠错。
20 | 电转染仪 | 1 | 设备 | 1、用途：用于免疫、神经、干细胞、原代细胞等真核细胞转染。2、性能要求参考：（1）可直接在96/24/12微孔板中进行电转；（2）电转效率和活率要快速便捷；（3）低压电转，避免对细胞的破坏；（4）单次细胞处理量最低要达到5.0×107；（5）方波持续时间要达到10-100000us；（6）脉冲间隔15-10,000ms；（7）操作要简单方便，平板无线操控。；（8）如设备需要配套耗材请一并提交资料。 | 需配套耗材，设备资料请补充耗材相关资料信息。
21 | 数字PCR系统 | 1 | 设备 | 1、用途：用于更精确地检测微量核酸样本，无需标准品对核酸进行绝对定量分析。2、性能要求参考：（1）体系分割方式：油包水分割；（2）反应体系：单孔至少可在20-50µL范围内调节，非固定反应体积；（3）单次样本处理量≥8个样品，可自由选择通量；（4）微滴制备仪控制分析软件可任选独立通道制备，并可实时显示微液滴生成进度及微液滴生成总时间；（5）检测过程全封闭确保PCR产物不暴露在空气中，减少气溶胶污染和样品损失；（6）扩增方式：标准PCR扩增仪，单次扩增通量1-96样本灵活可调；PCR扩增步骤支持温度梯度优化功能，单次PCR实验可优化至少6个温度梯度，便于摸索实验条件；（7）兼容探针法和染料法；（8）检测仪控制分析软件包括但不限于：可显示每个微滴的荧光信号、可计算出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/μL)、具备拷贝数变异分析功能、结果可直接打印输出或导出Excel。
22 | 超声破碎仪 | 1 | 设备 | 1、用途：用于细胞破碎、细菌裂解、生物材料乳化等实验步骤流程。2、性能要求参考：（1）1.破碎容积包含1ml-10ml；（2）超声波频率＞10KHz；（3）运行时间至少可在0-180min调节。
23 | 蛋白电泳系统 | 2 | 设备 | 1、用途：用于蛋白电泳实验中配胶、电泳、转膜等操作。2、性能要求参考：（1）工作温度0-40°C；（2）工作和存储湿度0-95%；（3）用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳；（4）同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验，具备封边垫条，保证玻板精确对齐，防止漏胶；（5）灌胶系统具备良好的密封性，避免漏胶。
24 | 半干式转印模块 | 2 | 设备 | 1、用途：用于蛋白电泳实验中蛋白转印环节。2、性能要求参考：（1）工作温度0-40°C；（2）工作和存储湿度0-95%；（3）可产生强电场保证有效的蛋白转印，可于20分钟内转印4块10x7.5cm凝胶；（4）转印实际使用试剂＜50ml/每块凝胶。
25 | 医用冷藏箱 | 6 | 设备 | 1、用途：用于保存生物样本。2、性能要求参考：（1）外部尺寸（mm）：650±100x550±100x2000±100；（2）内部尺寸（mm）：600±100×450±100×1300±100；（3）总有效容积（升）：＞300；（4）存储温度（℃）：至少包含2℃～8℃。
26 | 医用低温保存箱 | 2 | 设备 | 1、用途：用于保存生物样本。2、性能要求参考：（1）外部尺寸高度≤1900mm；（2）箱内温度可调节范围至少包括 -20℃~-30℃；（3）有效容积＞250L；（4）内外箱体均采用耐磨、 防锈、防腐蚀材质；（5）可根据实际要求，调节内部使用空间；（6）自带门锁功能，且可附加挂锁。
27 | 超低温冰箱 | 12 | 设备 | 1、用途：用于生物样本储存。2、性能要求参考：（1）外部尺寸高度≤1900mm；（2）温度范围：-50℃～-80℃；（3）容积：300～400L；（4）类别：立式 ；（5）外门带有锁扣；（6）报警系统：高/低温报警，断电报警，过滤网检查，电池容量自检，远程报警节点等；（7）每台配置6架冻存架，每台配置6架冻存架，宽度要求≥16cm，每个架子≥9层≥9个抽屉，抽屉内无间隔。
28 | 生物安全柜 | 1 | 设备 | 1、用途：用于淋球菌、梅毒或其他性病病原菌的生物安全操作等。2、性能要求参考：（1）安全柜等级：达到二级生物安全；（2）风速：下降气流平均流速≥0.3m/s；流入气流平均流速≥0.5m/s。（3）配≥2块超高效过滤器，针对0.12μm颗粒系过滤效率≥99.999%。（4）至少达到ISO14644.1国际标准Class 3，或国内GB 50073-2013 ，3级标准。（5）前窗玻璃：具备防爆防紫外功能。（6）柜体涂层：柜体外部采用抗菌涂层，可抑制微生。
29 | SDSPAGE电泳设备 | 1 | 设备 | 1、用途：用于蛋白电泳实验中配胶、电泳、转膜等操作。2、性能要求参考：（1）工作温度0-40°C；（2）工作和存储湿度0-95%；（3）用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳；（4）同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验，具备封边垫条，保证玻板精确对齐，防止漏胶；（5）灌胶系统具备良好的密封性，避免漏胶。

## 耗材
2024年度拟采购医用耗材、试剂清单公示暨调研公告
备注：以下是年度计划需求详细部分，无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，性能要求仅为参考，不仅限于以下功能。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
编号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 用途及需求 | 备注
1 | 一次性使用扩张器 | 长方形扩张器、肾型扩张器、弧形扩张器、圆柱形扩张器等 | 个 | 对周围正常皮肤进行扩张，可以提供额外的皮肤面积，用于覆盖和修复缺损区域。如皮肤软组织缺损修复、瘢痕修复等。
2 | 油脂测试带 | 各类 | 个 | 新申请多功能皮肤检测仪配套使用耗材。 | 设备配套耗材
3 | 可吸收缝线 | 各类 | 个 | 用于改善轮廓、治疗皱纹、缩小毛孔、肤质改善等，全脸上提，改善眼角、面颊下垂、鼻唇沟、提拉嘴角、立体下颌线条。
4 | 双翼阴道扩张器 | 各类 | 个 | 可满足女性妇科检查、外生殖器活检及手术治疗项目。耗材可高温消毒后重复使用。
5 | 子宫颈钳 | 各类 | 个 | 可满足女性妇科检查、外生殖器活检及手术治疗项目。耗材可高温消毒后重复使用。
6 | 子宫刮匙 | 各类 | 个 | 用于宫颈管搔刮术，耗材可高温消毒后重复使用。
7 | 子宫颈活体取样钳 | 各类 | 个 | 用于阴道镜下外阴、阴道、宫颈活检。耗材可高温消毒后重复使用。
8 | 一次性使用中性电极 | 各类 | 个 | 该耗材为现已有电凝刀设备（型号BBT-RF-D280）配套使用耗材。用于宫颈柱状上皮异位、宫颈息肉、宫颈囊肿、宫颈肥大、尖锐湿疣、宫颈锥切等治疗项目。该耗材为一次性使用。
9 | 球形电极 | 各类 | 个 | 该耗材为现已有电凝刀设备（型号BBT-RF-D280）配套使用耗材。用于宫颈柱状上皮异位、宫颈息肉、宫颈囊肿、宫颈肥大、尖锐湿疣、宫颈锥切等治疗项目。可使用环氧乙烷低温灭菌后重复使用。
10 | 射频消融电极 | 各类 | 个 | 该耗材为现已有电凝刀设备（型号BBT-RF-D280）配套使用耗材。用于宫颈柱状上皮异位、宫颈息肉、宫颈囊肿、宫颈肥大、尖锐湿疣、宫颈锥切等治疗项目。可使用环氧乙烷低温灭菌后重复使用。
11 | 血清铁蛋白检测试剂盒 | 各类 | 个 | 血清铁蛋白是去铁蛋白和铁核心Fe3+形成的复合物，是铁的贮存形式，它是判断机体是否缺铁或铁负荷过多的有效指标。血清铁蛋白与脱发、干燥综合症、全身性红斑狼疮等息息相关。可用于现有设备罗氏E411化学发光仪器。使用化学发光法检测。
12 | 血清铁蛋白检测校准品 | 各类 | 个 | 用于血清铁蛋白测定项目校准。可用于现有设备罗氏E411化学发光仪器。使用化学发光法检测。